智能仪表快速使用说明书

一、注意事项

◆ 本记录仪主机不防水，使用时切勿将记录仪主机置于露天环境或者液体中，避免与腐蚀性气体和液体接触

◆ 本记录仪采用塑料外壳，请防止酸碱等化学品对外壳的腐蚀

◆ 请不要将记录仪（包含传感器）放在超出本记录仪工作温湿度区域的环境中，否则有可能出现不可预期的结果

◆ 记录仪采用内置 3.6V 锂电池供电，不可充电，不允许短路，遇火会发生爆炸，请务必远离火源。废旧电池请妥善处理，保护环境

◆ 本记录仪支持外部供电电压为 7~16V 直流，推荐使用本公司配套的电源适配器

◆ 本记录仪出现故障时，非本公司专业人员请勿自行拆卸维修，无需更换电池，请严格按照说明书中的操作步骤进行

二、技术参数

◆ 测量范围：  -40℃～85℃（整机投入温度-20℃～70℃）

0%～90%
◆ 精    度：  ±0.5℃，±3%（全程）
◆ 记录容量：  32720组
◆ 记录间隔： 1秒～24小时连续可调

◆ 通讯接口：  USB接口或RS485接口

◆ 外形尺寸：  97.5×78×32.5 mm

三、软件安装

放入光盘，复制rar文件--- >粘贴到合适的磁盘 --- >解压rar文件--- >安装相关文件 --- >安装成功 --- >运行软件

四、设备操作

1、将设备插入USB接口，显示检测到设备对话框，第一次需安装驱动，点击下一步选择[自动安装软件]至完成

2、进入上位机管理软件，设置好[通讯设置]参数后再点击[连接]按钮，连接成功后设备内部已组态参数自动显示在左侧的属性显示栏

五、启动设备『组态参数』

在使用记录仪之前，需先启动设备，组态用户所需的参数，方法

如下：

- 单击工具栏中『组态』按钮，出现提示对话框选择是否重新组态

- 单击[是]按钮，随后出现设备信息检索画面

- 单击[下一步]按钮到通道信息设置画面，设置各通道的记录或

报警相关功能

- 设置完通道信息后单击[下一步]按钮到组态、系统等参数信息设

置画面，用户请根据需求进行设置

- 设置完参数信息后，单击[下一步]按钮确认将重新组态的设备参

数，无误则单击[完成]，软件会自动更新设备新组态的运行参数

- 组态成功后，弹出组态成功提示对话框，确定后用户可将设备从

USB接口取下，放入被测试环境中开始工作

六、下载数据/在线采集

1、下载数据：当测量过程结束后，可将设备插入USB接口，打开记录仪上位机软件，单击工具栏中『下载』按钮，选择好处理方式，软件自动将设备中已记录的数据下载到上位机中来查看数据或曲线，下载的数据可另存到电脑中，亦可直接进行打印，下载软件操作说明见上位机『帮助』内容

2、在线采集：当测量过程中时，请将设备插入USB接口，打开上位机软件，单击工具栏中『实时通讯』按钮，软件可进行在线采集实时数据，在线采集到的数据可另存到电脑中，亦可直接进行打印

七、参数说明

1、立即启动：组态完成后系统立即开始记录数据

2、定时启动：当时间到达组态设定的定时启动时间时系统开始记录

3、手动启动：系统通过按钮来开始记录

4、记满停止：当数据存储饱和时，记录仪自动停止记录

5、定时停止：当时间到达设定的停止时间时，记录仪自动停止记录

6、次数停止：当记录次数到达设定的次数时，记录仪自动停止记录

7、软件停机：用户可通过记录仪上位机分析软件中的『停机』按钮

来设置记录仪停止

8、继续保存：下载数据后继续保存原有的存储数据

9、下载后删除：下载数据后，记录仪中存储的记录数据被自动删除

10、记录间隔：记录数据间隔。决定了多长时间记录一次数据

11、采样周期：记录仪采样刷新间隔

12、已用容量：显示记录仪中已经记录了多少组数据

13、报警上下限：设置传感器的报警上下限，如果报警已开，实际

数据在超过相应限值与回差的和或差时，才会产生或消除报警信号

14、报警回差：报警回差是为了防止仪表在报警点附近多次的重复

报警，例如设置的量程范围为0~100，高报警点为80，低报警点为

20，设置报警回差是5.0%，则当发生了高报警以后，仪表在测量值

小于80-100*5%=75时，才撤销此次报警，同理，当发生了低报警以

后，仪表在测量值大于20+100*5%=25时，才撤销此次报警

15、报警延时：报警延时时间

16、线性调整：允许用户调整显示值的偏差值，显示值=测量值+调

整值，一般情况下，应将调整值设置为0

17、通道位号：各通道的位号名称，可自由组态

18、工程单位：各通道的工程单位，可自由组态

19、量程范围：用户自定义量程范围，分上限与下限，可自由组态

八、按钮使用说明

1、启动方式为手动启动时，记录仪可通过按钮启动记录，按下侧面板上的GO按钮3秒，记录仪开始启动记录数据

2、启动方式为手动启动且停止方式为记满停止时，按钮开关机功能开始生效，当按下侧面板上的GO按钮3秒，记录仪开始启动记录数据，同样按下GO按钮3秒，记录仪停止记录。再次按GO按钮3秒可重新开机进行记录数据，该操作的有效次数为6次，即允许6次停机操作，6次停机之后按钮失效无法再开机，需通过上位机分析软件进行重新组态

3、非开关机模式下，系统组态了报警功能，当记录仪处于报警状态蜂鸣器鸣叫时，按GO按钮3秒可消除蜂鸣器声音

九：常见故障分析排除

记录仪和计算机连接失败

原因：USB端口驱动安装不正确或者端口号选择错误。

解决办法：在设备管理器中查看端口号，如果没有安装驱动程序，请插入安装光盘到光驱，安装端口驱动到相应目录