前言

非常感谢使用本公司生产的精致型彩色无纸记录仪。

本手册提供对精致型彩色无纸记录仪使用时关于安装、运行操作、参数设置、故障诊断等方面的方法，在使用精致型彩色无纸记录仪之前，敬请仔细阅读本手册并妥善保管在便于随时翻阅处。

装箱物品

精致型彩色无纸记录仪              安装支架             说明书

产品合格证                数据管理软件光盘

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精致型彩色无纸记录仪 | 台 | 1 |  |
| 2 | 安装支架（含螺钉） | 根 | 2 | 用于盘式安装固定 |
| 3 | 说明书 | 本 | 1 |  |
| 4 | 产品合格证/保修卡 | 份 | 1 |  |
| 5 | 数据管理软件（光盘） | 张 | 1 |  |
| 6 | RS-232C/485转换模块 | 个 |  | 可选配件 |
| 7 | RS-232C通讯线 | 根 |  | 可选配件 |
| 8 | U盘 | 个 |  | 可选配件 |
| 9 | 微型打印机（含其附件） | 个 |  | 可选配件 |

注意事项

- 开箱时如发现仪表因运输而致的破损，请与厂家联系

- 本系列仪表适用于一般工业场合，如有特殊的使用要求请另行设置保护装置

- 为了您和仪表的安全，请勿带电安装。请使用额定电压的供电电源，正确接线，妥善接地，接通电源后，请不要触摸仪表后部的接线端子，以防触电

- 仪表请安装在室内，安装位置请保证通风顺畅（以防仪表内部温度过高），避开风雨和太阳直射，切勿在下列场合中安装：

- 温度和湿度超过使用条件的场合

- 有腐蚀性、可燃性或爆炸性气体的场合

- 有大量粉尘、盐及金属粉末的场合

- 水、油及化学液体易溅射到的场合

- 有直接振动或冲击的场合

- 电磁发生源的场合

- 仪表在靠近电源动力线、强电场、强磁场、产生静电、噪声或交流接触器等干扰的场合应采取相应的屏蔽措施

- 为避免测量误差，传感器是热电偶时，请使用相应的补偿导线　传感器是热电阻时，要使用三根规格相同而且电阻值小于10Ω的铜导线，否则会造成测量误差

- 为延长仪表的使用寿命，请定期进行保养和维护。请勿自行维修和拆卸仪器。擦拭仪表时请用干净软布，切勿蘸取酒精、汽油等有机溶剂清扫，可能造成变色或变形

- 如果仪表有进水、冒烟、异味、异响等情况时，请立即切断供电电源，停止使用并及时与供货商或我公司取得联系

目   录

第1章	技术指标-----------------------------------------------------------5

第2章  安装接线------------------------------------------------------------7

2.1仪表结构---------------------------------------------------------------------7

2.2仪表尺寸---------------------------------------------------------------------7

2.3开孔尺寸---------------------------------------------------------------------8

2.4仪表安装---------------------------------------------------------------------8

2.5仪表接线---------------------------------------------------------------------9

第3章  基本操作及运行画面-----------------------------------------------12

3.1仪表按键-------------------------------------------------------------------12

3.2使用模式-------------------------------------------------------------------13     3.3状态标志-------------------------------------------------------------------14

3.4总貌画面-------------------------------------------------------------------15

3.5棒图画面-------------------------------------------------------------------16

3.6实时曲线-------------------------------------------------------------------17

3.7历史曲线-------------------------------------------------------------------19

3.8报警列表-------------------------------------------------------------------20

3.9掉电列表-------------------------------------------------------------------21

第4章 参数设置及辅助画面------------------------------------------------22

4.1组态登陆-------------------------------------------------------------------22

4.2组态画面-------------------------------------------------------------------23

4.3系统组态-------------------------------------------------------------------24

4.4输入组态-------------------------------------------------------------------26

4.5输出组态-------------------------------------------------------------------28

4.6通讯组态-------------------------------------------------------------------29

4.7打印组态-------------------------------------------------------------------31

4.8备份组态-------------------------------------------------------------------32

4.9显示组态-------------------------------------------------------------------33    4.10功能信息------------------------------------------------------------------34

4.11提示说明及辅助界面----------------------------------------------------35

第5章 故障分析及排除-----------------------------------------------------36

附录一 位号组态------------------------------------------------------------37

附录二 定制/附加功能说明-------------------------------------------------41

第1章 技术指标

- 显示

屏幕： 4.3英寸真彩TFT LCD

精度： 实时显示：±0.2% F.S.

追忆精度：±0.2% F.S.

（热电偶应去掉冷端误差）

- 处理器

采用高性能的ARM Cortex-M3 32位的RISC内核

- 输入功能

输入规格：最大支持4路万能模拟量输入

电压输入：0-5V、1-5V、0-20mV、0-100mV

电流输入：0-10mA、4-20mA、0-20mA

电阻输入：Res（0~400Ω）

热电阻：PT100、Cu50、G53、Cu100、BA1、BA2

热电偶：S、B、K、T、R、E、N、J

辐射高温计：F1、F2

钨铼：WRe3-25、WRe5-26

注意

- 其它输入信号（如0-10V）或分度号（如PT1000）需在订货时注明

- 输出功能

配电输出：支持1路给变送器集中配电+24VDC，配电＜60mA

变送输出：最多支持2路通道的4-20mA标准电流变送输出，负载能力500Ω

（最大），方便了显示仪表或DCS/PLC的采集，实现了信号的长距离传输

继电器报警输出：最多支持4路继电器报警输出，触点容量

3A@250VAC/3A@30VDC，可组态上上限、上限、下限、下下限报警

- 通讯功能

通讯接口：提供RS232C和RS485两种通讯接口供用户选择，支持Modbus RTU协议，波特率----（1200、4800、9600、19200、38400、57600）

打印接口：RS232C直接连接微型打印机，波特率1200

- 供电电源

供电电源：220VAC，50HZ交流电源供电；支持24VDC（18VDC-36VDC）直流电源供电；支持12VDC（9VDC-18VDC）直流电源供电

注意

- 直流供电需在订货时注明

- 误差精度

热电偶冷端补偿误差： ±2℃

时钟误差： ±2 秒/天

- 工作环境

环境温度： 0～50℃（避免日光直晒）

环境湿度： 0～85%R.H（无凝结）

（禁止在易燃、腐蚀性环境下工作）

海拔高度：<2000米

- 仪表净重

净重：≤1.0Kg

注意

- 技术指标为本系列仪表通用指标，功能配置请以实物为准。

- 技术指标若有与实物仪表不相一致时，请以实物为准。

第2章 安装接线

2.1 仪表结构

2.2 仪表尺寸

上述图示单位：mm。

2.3 开孔尺寸

当集装表安装时，应参考上图中推荐的仪表间最小间距，以保证必要的散热及装卸空间，上述图示单位：mm。

2.4 仪表安装

安装方法：

  - 步骤1：将仪表从安装面板（请使用钢板）前方推入安装孔中。其中安装面板厚度为（1.5~6.5）mm。

  - 步骤2：用仪表所带的安装支架如上图所示安装（仪表左右两侧各安装一个支架，仪表盘安装支架所用螺丝是M4标准螺丝）。

  - 步骤3：仪表表体安装完毕后，即可进行信号线和电源线的连接。

2.5 仪表接线

- 接线方法

建议用带绝缘套的U型压线端子（电源端子M3.5螺钉、信号端子M3螺钉）。

为提高仪表的安全性，接线时请遵守下述警告：

注意

  - 为防止触电，请在接线前确认供给电源已切断。

  - 为防止火灾，请使用双重绝缘线（电源线建议使用截面积≥1mm²，绝缘600V的导线；继电器输出接线需耐电压性强，截面积≥0.5 mm²的导线）。

  - 在电源回路中请设置空气开关，将本表与总电源隔开。

  - 牢固地拧紧端子螺丝。拧紧力矩：0.5N.m（5kgf.cm）。

  - 在接好电源线后应接上电源检查仪表是否正常，在此之前请勿连接信号线，待确认仪表能够正常工作之后，断开电源再进行信号线的连接。

  - 测量回路与电源回路需分开铺设，测量对象最好不是干扰源，一旦无法避免，请将测量对象和测量回路绝缘，并将测量对象接地。

  - 对于静电产生的干扰，使用屏蔽线较好。

  - 对于电磁感应产生的干扰，将测量回路接线等距离密集绞接较好。

  - 如果将输入接线与其他仪表并联，会相互影响测量值。不得已需要并联时需注意在运行中请不要开关其中一个仪表的电源，这样会对其他仪表产生不良影响。热电阻原理上不能并联，电流信号原理上不能并联。

  - 热电偶输入时请不要使用散热效果好的粗线（建议使用截面积＜0.5mm²的线），注意尽量不要使外部气温变化（特别是附近排气扇的开关会产生较大温度变化）。铂电阻输入时每根引线电阻应小于10Ω（引线阻值相同）。

| 端子名称 | 说明 |
| --- | --- |
| L/+、N/-、 | L为交流电源相线端，N为交流电源零线端， 为接地端，+为直流电源正端，-为直流电源负端，直流供电时请在订货时注明 |
| A+、B-、G | RS485通讯接口的信号发出端、接收端、通讯地端 |
| R1~R4 | 继电器输出接口，规格250VAC/3A@30VDC/3A |
| E、F | 变送输出（直流电流）的正端、负端 |
| P+、P- | 馈电输出的正端、负端 |
| A、B、C | 模拟量输入端 |
| COM | RS232C通讯接口/串口打印接口(其中2脚为RXD仪表信号接收端，3脚为TXD仪表信号发送端,5脚为信号地端) |
| LAN | 以太网RJ45接口 |

- 端子说明

注意

注意

    - 严禁带电时触摸接线端子。

- 接线图

注意

- 工程现场的供电电压须限制在仪表的承受电压范围内。

- 本仪表默认继电器为常开方式出厂，其他方式出厂请在订货时注明。

- 请不要带电插拔通讯线缆。

- 本说明给出的为基本接线图，当仪表功能与基本接线图相冲突时，请以实物为准。

第3章 基本操作及运行画面

3.1 仪表按键

- 键盘功能

  - 向上键：向上移动光标（组态画面）、切换选择、增加光标所在数

据值等。

- 向下键：向下移动光标（组态画面）、切换选择、减少光标所在数

据值等。

- 向左键：向左/前移动光标等。

- 向右键：向右/后移动光标等。

- 确认键：执行光标所在功能或者编辑光标所在数据等。

- 退出键：退出当前所在画面。

- 菜单键：切换主显示画面（总貌、棒图、曲线画面等）、退格（位号组态画面）等。

- 退出键+菜单键：组态复合键，同时按住1秒及以上，进入组态画面。

3.2 使用模式

注意

- 运行画面含总貌画面、棒图画面、实时/历史曲线画面、报警/掉电列表画面，运行画面可按【菜单键】进行切换。

- 登陆组态参数设置画面需同时按住【退出键】+【菜单键】一秒以上。

3.3 状态标志

注意

- 当没检测到USB与仪表连接时不显示USB设备标志。

- 当未开通自动循环功能时不显示循环切换标志。

- 当系统未产生报警时不显示系统报警标志。

3.4 总貌画面

- 工程位号：显示通道对应的工程位号，可自由组态。

- 工程单位：显示该通道的工程单位，可自由组态。

- 实时数据：显示该通道的工程量测量/运算数据，若当前通道处于报警状态时，测量/运算数据变成红色。

- 报警状态：从上到下分别是上上限HH/上限HI/下限LO/下下限LL，红色表示超限报警。

- 数据百分比：目前数据在总量程中的所占百分量。

- 棒图：棒图标尺长度为10格，填充区域表示目前数据在总量程中的所占百分量。

- 信号类型：当前通道一次仪表或检测元件输入的信号类型。

- 量程上限：用户自定义量程范围，可自由组态。

- 量程下限：用户自定义量程范围，可自由组态。

- 操作：按【菜单键】切换到棒图画面。

3.5 棒图画面

- 量程上限：用户自定义量程范围，可自由组态。

- 报警状态：从上到下分别是上上限HH/上限HI/下限LO/下下限LL，红色表示超限报警。

- 棒图：棒图标尺长度为10格，填充区域表示目前数据在总量程中的所占百分量。

- 数据百分比：目前数据在总量程中的所占百分量。

- 量程下限：用户自定义量程范围，可自由组态。

- 工程位号：显示通道对应的工程位号，可自由组态。

- 实时数据：显示该通道的工程量测量/运算数据，若当前通道处于报警状态时，测量/运算数据变成红色。

- 工程单位：显示该通道的工程单位，可自由组态。

- 信号类型：当前通道一次仪表或检测元件输入的信号类型。

- 操作：按【菜单键】切换到实时曲线画面。

3.6 实时曲线

- 继电器状态：显示当前继电器输出状态，红色处于报警状态，绿色代表正常状态，黑色代表未配相应置继电器。

- 显示组合：当前显示组合号，可自由组态。当所有组合均未组态时，仪表将按照通道顺序进行组合，每组4个通道。显示组合可循环自动切换，循环自动切换功能可在[系统组态]中自由组态。

- 时间标尺：每栅格代表的时间长度，与记录间隔有关。

- 实时数据：显示该通道的工程量测量/运算数据，若当前通道处于报警状态时，测量/运算数据变成红色。

- 实时曲线：当前测量/运算数据的显示值对应曲线最右端。

- 报警状态：从左到右分别是上上限HH/上限HI/下限LO/下下限LL，红色表示超限报警。

- 栅格：方便用户估计时间和数据值。

- 工程单位：显示该通道的工程单位，可自由组态。

- 栅格时间：当前栅格所代表的时间。

- 工程位号：显示通道对应的工程位号。

⑪ 曲线标尺：显示曲线的百分量标尺。

⑫ 显示/消隐标志：“√”显示曲线，“×”隐藏曲线。

⑬ 操作：按【向左键】或【向右键】移动光标。按【确认键】执行光标所在通道曲线显示/消隐标志处曲线显示/消隐操作。按【菜单键】切换到历史曲线画面。

3.7 历史曲线

- 时间标尺：每栅格代表的时间长度，与记录间隔有关。

- 显示组合：当前显示组合号，可自由组态。

- 追忆时间：设置好相应的追忆时间日期后按【确认键】即可进行定点追忆。

- 追忆数据：仪表记录当前追忆时间日期所对应的通道显示值。

- 追忆曲线：多个栅格时间内仪表记录的一段历史曲线，可自有组态曲线颜色。

- 工程单位：显示该通道的工程单位，可自由组态。

- 栅格：方便用户估计时间和数据值。

- 显示/消隐标志：“√”显示曲线，“×”隐藏曲线。

- 栅格时间：当前栅格所代表的时间。

- 工程位号：显示通道对应的工程位号。

⑪ 曲线标尺：显示曲线的百分量标尺。

⑫ 操作：按【向左键】或【向右键】移动光标。按【向上键】或【向下键】调整数值。按【确认键】执行光标所在通道曲线显示/消隐标志处曲线显隐操作或执行光标所在追忆时间处定点追忆操作。按【菜单键】切换到报警列表画面。

3.8 报警列表

- 指针：序号或页码检索时指向检索结果的标志。

- 序号：记录按时间方式排列，发生时间越近，排列越后，最多能保存48条报警和消报信息，单屏最多能同时显示8条信息。

- 报警通道：产生当前报警信息的通道号。

- 报警类型：当前通道报警的类型，上上限报警HH、上限报警HI、下限报警LO、下下限报警LL。

- 报警/消报时间：红色为报警时间，蓝色为消报时间，未消报时显示20//-//-//  //：//：//。

- 继电器状态：显示当前继电器输出状态，红色处于报警状态，绿色代表正常状态，黑色代表未配相应置继电器。

- 滚动条：表示当前所处页在总列表中的位置。

- 操作：按【向左键】或【向右键】按页检索报警信息。按【向上键】或【向下键】按条检索报警信息。按【菜单键】切换到掉电列表画面。

3.9 掉电列表

- 指针：序号或页码检索时指向检索结果的标志。

- 序号：记录按时间方式排列，发生时间越近，排列越后，最多能保存24条掉上电时间信息，单屏最多能同时显示8条信息。

- 掉电/上电时间：红色为掉电时间，蓝色为上电时间。

- 继电器状态：显示当前继电器输出状态，红色处于报警状态，绿色代表正常状态，黑色代表未配相应置继电器。

- 滚动条：表示当前所处页在总列表中的位置。

- 操作：按【向左键】或【向右键】按页检索掉电信息。按【向上键】或【向下键】按条检索掉电信息。按【菜单键】切换到总貌画面。

第4章 参数设置及辅助画面

4.1 组态登陆

同时按住【退出键】和【菜单键】一秒钟后，进入组态登陆画面，选择相应的操作者权限并输入正确的密码后可进入组态画面，再选择相应的子组态入口进行组态设置，密码错误则不能进入组态画面，画面介绍如图所示：

① 权限：进入组态模式的操作者权限，分操作员和管理员，权限不同其能进入的子组态亦有所不同，操作员权限暂时只可进入输入、备份、打印和功能信息等子组态，管理员权限则可进入任意子组态。

② 密码：操作员权限默认初始密码为’00 00 00’，管理员权限默认初始密码为’10 00 00’。

③ 操作：按【向左键】或【向右键】移动光标。按【向上键】或【向下键】切换选择或调整数值。按【确认键】执行光标所在功能。按【退出键】快速退出登陆组态。

4.2 组态画面

[登陆组态]解密后进入到[组态画面]，画面介绍如图所示：

① 组态：采用分级菜单式结构，具有系统组态、输入组态、输出组态、通讯组态、打印组态、备份组态、显示组态、功能组态等功能。

② 操作： 按【向左键】或【向右键】左右移动光标。按【向上键】或【向下键】上下移动光标。按【确认键】进入光标所在子组态画面。按【退出键】快速退出组态画面。

4.3 系统组态

处于[组态]画面中移动光标到[系统]入口，按【确认键】进入[系统组态]，画面介绍如图所示：

① 时间日期设定：设置系统日期和时间。

② 管理密码：管理员权限登陆组态修改或查看参数的唯一密码，初始默认’10 00 00’。

③ 操作密码：操作员权限登陆组态修改或查看参数的唯一密码，初始默认’00 00 00’。

④ 记录间隔：可设置为1/2/4/8/12/24/36/60/120/180/240秒。记录间隔越大，记录时间越长，反之，记录间隔越小，记录时间越短。一般情况下，被测信号变化较快时，记录间隔要选得小些。相反，被测信号变化较缓慢时，记录间隔可以选得大些。

⑤ 按键声音：系统在按键操作时允许/禁止蜂鸣器发出声音。

⑥ 自动切换：循环显示各曲线组画面的时间周期值。

⑦ 系统维护：[清除掉电列表]或[清除报警列表]或[恢复默认设置]等系统维护功能，系统维护一旦确认操作将清除相关数据或恢复出厂设置，过程不可逆，请谨慎操作。

⑧ 操作：按【向左键】或【向右键】移动光标。按【向上键】或【向下键】切换选择或调整数值。按【确认键】执行光标所在功能或编辑光标所在数据。按【退出键】快速退出系统组态画面。

注意

- 用户密码是进入组态修改参数的唯一密码，丢失后无法进入组态修改参数，用户在购买仪表后应尽快修改密码，并妥善保存，若不幸丢失请及时与供货商或我公司取得联系。

- 更改操作员密码需在管理员权限下登陆系统参数进行更改，操作员权限不具有更改操作密码的权限。

- 出厂设置将初始化所有组态信息并清除仪表中的所有存储数据，包括历史数据、掉电列表、报警列表等，请谨慎操作。

4.4 输入组态

处于[组态]画面中移动光标到[输入]入口，按【确认键】进入[输入组态]，画

面介绍如图所示：

① 通道序号/位号：通道序号受硬件限制，支持位号修改功能，位号修改详见附录一[位号组态]。

② 信号类型：支持万能模拟量如4-20mA、0-20mV等信号输入，设定信号类型时需和一次仪表或检测元件的信号相一致。

③ 工程单位：用户自定义的工程单位，与测量信号计算无关，支持用户自定义拓展单位（1个），操作同位号修改功能。

④ 小数点位：通道工程量显示小数点。

⑤ 滤波时间：滤波时间的设置有助于提高信号的平滑程度，滤波时间越长信号越平滑但响应越慢。

⑥ 量程范围：用户自定义量程范围，分上限与下限，可自由组态。修改量程上下限数字时，按【确认键】可进入『辅助界面』进行参数快速更改操作。

- 信号切除：当测量信号较小时，测量误差较大，特别是在1%以下，精度将大

大下降，工程上一般做归零处理，即切除小流量。设置一定百分比时，小于该量程百分比的信号均被强制置为量程下限。

⑧ 线性调整：允许用户调整显示值的偏差值，显示数据=测量数据*K+B，一般情况下，应将调整值设置为0。

⑨ 冷端补偿：当光标处于冷端补偿设置框时，按【确认键】可以切换[给定]或[外部]模式，当处于给定模式时，可自由设定冷端补偿值， [外部]模式下冷端补偿值系统自动捕捉，系统出厂默认为[外部]模式。

⑩ 报警组态：当光标停留在[报警]按钮框时按【确认键】可进入次级报警组态界面，报警组态内含报警阀值、报警触点、报警回差等参数，参数说明如下：

A、报警阀值：报警产生的阀值，值必须在通道量程范围内，本仪表分上上限（HH）、上限（HI）、下限（LO）、下下限（LL）4大类。

B、报警触点：继电器编号，如触点01代表01号继电器，即R1（仪表画面中显示）或K1（仪表接线方式中显示）。

C、报警回差：防止当信号在报警阀值附近振荡时，继电器频繁动作，它可以为报警的发生值和解除值设定一个差值（滞后）。

⑪ 复制粘贴：复制当前通道参数，切换通道序号粘贴到另一通道。

⑫ 操作：按【向左键】或【向右键】移动光标。按【向上键】或【向下键】切换选择或调整数值。按【确认键】执行光标所在功能或编辑光标所在数据。按【退出键】快速退出输入组态画面。

4.5 输出组态

处于[组态]画面中移动光标到[输出]入口，按【确认键】进入[输出组态]，画

面介绍如图所示：

① 通道序号：输出通道的序号，可选择的通道数目受硬件限制。

② 输出类型：变送输出通道的输出信号类型选择。

③ 信号来源：指定当前变送输出通道输出值的来源采样通道。

④ 正反作用：模拟量输出（AO）在正作用下，默认变送量程时，变送范围上限对应输出电流上限，变送范围下限对应输出电流下限；在反作用下，变送范围上限对应输出电流下限，变送范围下限对应输出电流上限。

⑤ 来源范围上下限：用户自定义，信号来源通道【采样通道】的变送输出范围上下限。修改来源范围上下限数字按【确认键】可进入『辅助界面』进行参数快速更改操作。

⑥ 操作：按【向左键】或【向右键】移动光标。按【向上键】或【向下键】切换选择或调整数值。按【退出键】快速退出输出组态画面。

4.6 通讯组态

处于[组态]画面中移动光标到[通讯]入口，按【确认键】进入[通讯组态]，画

面介绍如图所示：

① 联机方式：含PC机和打印机两种方式，进入打印组态必须先把联机方式设为打印机方可起效。

② 联机地址：通讯联机地址是在仪表组成网络时用以区别的，它是仪表在网络中的标识。上位机软件以此来访问仪表；同一个通讯网络中本机地址可在001～255之间设置，不可重复。

③ 波特率：通讯方式为‘打印机’方式时波特率不可更改，‘PC机’方式时波特率可选（1200、4800、9600、19200、38400、57600）。

④ 校验方式：无校验/奇校验/偶校验，默认奇校验。

⑤ 停止位：2位/1位，默认2位。

⑥ 操作：按【向左键】或【向右键】移动光标。按【向上键】或【向下键】调整数据或切换选择。按【退出键】快速退出通讯组态。

⑦ 通讯接线方式：

- RS-485连接方式

通讯线需采用屏蔽双绞线（通讯长度勿超过1000米），其一端通过RS-232/485转换模块接到计算机的串行通信口，另一端接到仪表的485通讯端子，连接方式如下图示。

- RS-232C连接方式

用户只需将所配备的RS-232C通讯线的一端接于仪表RS-232C的接口，另一端与便携机（或PDA）的串行口相连，便可实现RS-232C通讯连接，通讯线请采用屏蔽双绞线制作，通讯线长度不能超过10米。

4.7 打印组态

处于[组态]画面中移动光标到[打印]入口，按【确认键】进入[打印组态]，画

面介绍如图所示：

① 打印通道：用户需打印数据/曲线的通道号。

② 打印类型：用户需打印内容的类型，分数据和曲线。

③ 打印范围：打印数据/曲线的起始和终止时间日期，起止时间日期必须早于终止时间日期，不然不能进行数据/曲线打印。

④ 打印间隔：打印数据/曲线时的时间间隔。

⑤ 打印进度：实时显示当前打印过程的进度，填充区域为当前已打印部分，进度条中间数值为打印进度百分比数值。

⑥ 操作：按【向左键】或【向右键】移动光标。按【向上键】或【向下键】调整数据或切换选择。按【确认键】快速跳跃（光标处于起始或终止时间日期处）。按【退出键】快速退出打印组态。

4.8 备份组态

处于[组态]画面中移动光标到[备份]入口，按【确认键】进入[备份组态]，画

面介绍如图所示：

① 备份通道：用户需备份历史数据的通道号，如01-01表示只备份1通道，01-04则表示1-4通道均需备份。

② 设备状态：显示U盘的状态，分在线、离线和出错状态。

③ 备份范围：备份数据的起始和终止时间日期，起止时间日期必须早于终止时间日期，不然不能进行数据备份。

④ 文件名称：备份文件的名称，不可更改。

⑤ 备份进度：实时显示当前备份过程的进度，填充区域为当前已备份部分，进度条中间数值为备份进度百分比数值。

⑥ 操作：按【向左键】或【向右键】移动光标。按【向上键】或【向下键】调整数据或切换选择。按【确认键】快速跳跃（光标处于起始或终止时间日期处）。按【退出键】快速退出备份组态。

4.9 显示组态

处于[组态]画面中移动光标到[显示]入口，按【确认键】进入[显示组态]，画

面介绍如图所示：

① 显示组合：选择显示组合序号，最多6组。

② 通道关联：关联与任意通道的组合或关闭通道。

③ 曲线颜色：选择各曲线的显示颜色。

④ 操作：按【向左键】或【向右键】移动光标。按【向上键】或【向下键】切换选择。按【退出键】快速退出显示组态。

4.10 功能信息

处于[组态]画面中移动光标到[功能]入口，按【确认键】进入[功能信息]，画

面介绍如图所示：

① 系统内存：显示当前系统配置的内存总容量。

② 模拟输入：显示当前系统配置的模拟量输入总路数。

③ 继电器数：显示当前系统配置的继电器输出总个数。

④ 变送输出：显示当前系统配置的模拟量输出总路数。

⑤ 串口通讯：显示当前系统是否配置串口通讯模块。

⑥ 串口打印：显示当前系统是否配置串口打印功能。

⑦ 数据备份：显示当前系统是否配置数据备份功能。

⑧ 软件版本：显示当前系统的软件程序版本号。

⑨ 操作：按【退出键】快速退出功能信息画面。

4.11 提示及辅助界面

系统未开通功能、操作权限不够、清除掉电或报警列表、恢复出厂设置等操作会弹出提示对话框，部分提示对话框如下图所示：

部分参数可进入辅助界面进行快速编辑，辅助界面如上图所示，辅助界面主要用于报警上下限设置、量程上下限设置等等，进入辅助界面（处于相应参数设置框时按【确认键】即可进入辅助界面）可快速地调节多位数数值，一旦设置的数值超出可设置范围时，系统会提示超出参数可设范围，按键操作参考[键盘功能]。

第5章 故障分析及排除

本精致型彩色无纸记录仪采用了先进的生产工艺，出厂前进行了严格的测试，大大提高了仪表的可靠性。常见的故障一般是操作或参数设置不当引起的。若发现无法处理的故障，请记录故障现象并及时通知当地代理商或者和我们联系。

下表是精致型彩色无纸记录仪在日常应用中的几个常见故障：

| 故障现象 | 原因分析 | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 仪表通电不工作 | 1》电源线接触不良 2》电源开关未闭合 | 检查电源 |
| 信号显示与实际不符 | 1》组态中信号参数设定有误 2》接线错误 | 1》检查组态设置 2》检查信号线 |
| 报警输出不正常 | 1》报警极限设置错误 2》报警点被其它通道共享 | 1》重新设定极限值 2》取消其它报警点 |
| 配电输出遇到问题 | 1》传感器与仪表接线错误 2》多个变送器供电超过本仪表标配的配电 3》配电时数字信号与模拟信号共地产生干扰 | 1》正确接线 2》使用外部供电 3》使用独立供电 |
| 通讯不上 | 1》通讯电缆线没接好 2》通讯参数设置错误 3》通讯串口设置错误 | 1》正确连接通讯线 2》管理仪和PC机通讯参数设置相一致 3》设置正确的通讯COM口（确认未被其他程序占用） |
| USB转存失败 | 1》起始和终止时间设置有误 2》U盘格式不正确 3》U盘不兼容 4》U盘剩余空间不足 5》备份过程中误操作 | 1》正确设置时间 2》格式化U盘到FET32 3》使用正版可兼容U盘 4》使用更大容量U盘或清理U盘内多余的文件 5》正确操作 |
| USB转存文件中无数据或显示不正常 | 1》用户选择的时间段无数据 2》用户更改过系统时间 3》用户更改过信号类型 4》用户设置的记录间隔太大，备份的时间却很短 5》U盘不兼容 6》数据时间段过长，超出了上位机软件最大读取时间域 | 1》选择有数据段的时间 2》擦除一次数据区 3》对数据记录无影响 4》记录间隔设小点或备份时间长一点 5》使用正版可兼容U盘 6》需备份数据的时间段设小一点，分段分批备份 |
| 变送输出遇到问题 | - 变送输出不来 | - 检查信号来源是否已开通 |

附录一  位号组态

位号组态画面如图附录1.1所示，具体介绍如下：

附录1.1   位号组态画面

- 输入法：

拼音：用于汉字的输入；

英/A：用于大写英文字符输入；

英/a：用于小写英文字符输入；

数字：用于数字字符输入；

符号：用于特殊符号输入；

操作：按【向上键】或【向下键】可切换输入法。按【向右键】可移动到通道位号功能框。

- 通道位号：

该区域显示位号内容，最多可显示5个汉字或10个普通字符或汉字与普通字符的组合（1个汉字=2个普通字符）。

操作：按【向左键】可移动到输入法选择框。按【向右键】可移动到拼音输入框。按【菜单键】退格删除。按【退出键】退出并保存位号修改。

- 拼音输入：

当光标处于拼音输入框时，按【向左键】或【向右键】可左右移动光标。按【向上键】可移动到通道位号功能框。按【向下键】可移动到拼音选择框。按【确认键】输入相应选中的拼音字母。按【菜单键】可删除已输入的拼音。按【退出键】退出并保存位号修改。

- 拼音/英文/数字/符号选择：

- 拼音选择【输入法为拼音时出现】：当输入相应的拼音字母后可出现多种拼音组合，一屏最多显示4种拼音组合。操作：按【向左键】或【向右键】左右移动光标或拼音选择翻页。按【向上键】移动到通道位号功能框。按【向下键】移动到汉字选择功能框。按【退出键】退出并保存位号修改。

- 英文/数字/符号选择：按【向左键】或【向右键】或【向上键】或【向下键】左右上下移动光标，按【确认键】选择字符。按【退出键】退出并保存位号修改。

- 汉字选择：

选择所需的汉字。操作：按【向左键】或【向右键】在当页中左右移动光标。按【向上键】或【向下键】在当页中上下移动光标或翻页，按【确认键】确认选择汉字。按【退出键】退出并保存位号修改。

举例：第1通道要求位号为“01#炉温度”，位号修改步骤如下：

①  进入位号修改画面，默认的位号为“01通道”；

②  按【向上键】或【向下键】切换输入法为[符号]，再按【向右键】到通道位号功能框，先按【菜单键】把默认的“01通道_”退格至剩余“01_”，再按【向右键】或【向下键】到符号选择功能框，当光标停留在数字[#]上后按【确认键】，选择完后通道位号功能框处横杠自动向后移动一个，按【向右键】直到返回到输入法功能框。

③  按【向上键】或【向下键】切换输入法为[拼音]，一直按【向右键】移动光标到拼音输入功能框，依次选择字母“l”、“u”所在的拼音输入框后按【确认键】，若输入错误则可按【菜单键】进行删除退格，删除刚输入的字母。输入正确的字母后再按【向右键】移动光标到拼音选择框中的“lu”处，画面如图附录1.2所示：

附录1.2   拼音选择

④  选择好拼音后按【向下键】移动到汉字选择功能框，再按【向右键】移动光标到“炉”处，画面如图附录1.3所示：

附录1.3   汉字选择

⑤ 选择好汉字之后按【确认键】确认汉字输入，此时通道位号功能框处横杠自动向后移动一个，类似地重复操作③、④步骤，待位号全部设置好之后，如图附录1.4所示，按【退出键】退出并保存所设置的位号，此时系统自动返回到输入组态画面。

附录1.4   位号保存